用户需求书

一、服务内容及商务要求：

| 序号 | 标的名称 | 数量及单位 | 服务需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直线加速器及大孔径模拟CT整机全保服务 | 1项 | - 保修服务项目内容 - 1、设备品牌及型号:VARIAN Clinac CX及SOMATOM DefinitionAS 保修范围：整机的所有硬件和软件TPS计划系统（含球管）含外设和第三方设备（水冷机， 稳压电源、激光灯（平板电脑）、对讲机、闭路监控 ）无限次数人工服务；无限量配件供应。 （二）维保服务技术要求 1、设备保养要求:每年不低于4次定期保养，保养内容包括但不限于机器清洁、性能测试及校准、必要的机械或电气的检查、软件的正常维护、非紧急性质的补救性维修和确保系统正常运行的其他服务，完成后提供书面报告，签字后留医院存档，保养具体时间由双方协商确定。 2、保修期内每个季度提交一次维修工作报告，总结年度服务执行情况，说明实际的工作成果和发现的问题，并提供改进的建议和后续的服务计划。在维修记录中对设备的故障进行详细描述。 3、性能检测服务:提供现场服务以配合完成规定的直线加速器年度检测工作，保证加速器的各项机械参数和剂量参数达到国家有关部门的年度性能检测要求。对于不达标的检测项目及时校准、校正，直至设备性能符合检测要求。 4、开机率保障:在合同期内保证97%的开机率(停机时间少于4%，按一年365日计算）。如果此开机率由于成交供应商的原因未能达到，对于开机率低于97%的每一个百分点,合同期限将相应延长3个日历日。由于维修方原因，停机超过10个工作日，采购方有权解除维修合同。 5、维修响应要求:接到故障报修电话后30分钟内电话响应，6小时内工程师到达现场进行维修。 6、维修质量保障： （1）本项目主要负责人需持有医疗器械高级工程师职称证书及CT上岗资质证书，（提供证书复印件及供应商为其缴纳的2025年01月01日至今任意一个月的社保证明材料并加盖公章，主要负责人为公司法定代表人的则无需提供社保证明）； （2）维护人员须持证上岗，采购人有权拒绝没有持证的工程师维修设备。 7、专业维修工具：投标人应具有执行合同所需专业维修工具：（1）数字万用表、（2）示波器 、（3）三维水箱、（4）计量仪，（需提供维修工具的图片）。 （三）、配件供应保障 - （1）配件供应保障：供应商在国内设有维修的服务机构或办事处并设有零配件仓库，以保障零配件供应充足及时（提供配件仓库的证明材料，如：租赁合同等，并提供相应的地址，服务电话）。 （2）维保服务期内，供应商负责提供维修所需的全部配件，配件必须使用原厂配件，维修所需更换的配件需经过科室检查确认质量方可更换，非原厂配件或质量不能够保证的配件，采购人有权拒绝更换。 （四）培训服务 ## 供应商应具备设备维修及科学使用保养维护培训指导能力及设备培训场地，为院方操作设备工作人员提供正确使用、合理管理规范的培训。 （五）商务要求 - 1、付款方式： - 采用先服务后付款的模式，分6期支付。每期（每半年）支付年合同总金额的二分之一。在每半年的服务期满后，供应商开具当期相应金额有效的发票。 - 2、服务期限：3年，合同一年一签。 - 3、实施地点：甲方指定地点（儋州市）。 - 4、验收：按磋商文件技术参数及响应文件进行验收。 |